- УКРАИНА   НПК  “ОТЕЛ”

- СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ  КРИОХРАНИЛИЩА

- СКК-1

- НАЗНАЧЕНИЕ

Система контроля криохранилища СКК-1 предназначена для круглосуточного мониторинга температуры и уровня  хладоносителя (жидкий азот, углекислота)  в 2-х криохранилищах биологических материалов типа ХБ-0,5 с одновременным архивированием информации и возможностью передачи ее в персональный компьютер.

- ОПИСАНИЕ

Если температура и (или) уровень хладоносителя достигают критических значений, система генерирует сигналы тревоги  (звуковой и световой).

Система контроля криохранилища состоит из модуля управления (МУ), преобразователя температуры (ПТ), модуля питания (МП), пульта сигнализации (ПС) и преобразователя интерфейсов (ПИ).

- ОСОБЕННОСТИ

- Ввод настроечных параметров с передней панели МУ;

- Просмотр архивных данных с передней панели  МУ;

- Встроенный источник реального времени;

- Критические уровни температуры и хладагента задаются пользователем;

- Наличие выносного пульта сигнализации;

- Возможность агрегатирования до 10 СКК-1 (20 хранилищ) с одним пультом сигнализации и преобразователем интерфейсов (компьютером);

- Предусмотрена блокировка от неверных действий оператора;

- Формирование управляющих сигналов для автоматической дозаправки хранилищ;

- СКК-1 комплектуется программным продуктом, предназначенным для считывания, просмотра и документирования текущей и архивной информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ

Диапазон преобразования температуры, С         от минус 196,0 до  плюс 0,0

Диапазон  преобразования уровня хладагента, %                       от 0,1  до 99,9

Индикация   параметров	      цифровая

Коммуникационный выход                                                   RS485  (MODBUS)

Дискретность съема информации в реальном масштабе

времени  (устанавливается пользователем), мин			        от 1

Архив данных и событий

глубина, месяцев			             2

дискретность записи, мин		           15

Степень защиты корпуса МП, ПС и  ПИ     	               IP20

Степень защиты корпусов  МУ 	               IP66

Длина линии связи, м, не более

между МУ и ПТ	 						              4

между МУ и МП					                        150

между МУ и ПС						                        300

между МУ и ПИ						                       1500

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более                                       3

Напряжение питания                                                                             220В, 50Гц

Украина,  61015,  г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61

тел.  (057) 373-33-67;

тел. моб. +38-066-705-28-23;  +38-067-834-57-27;

E-mail: info@otel.kh.ua;

www.otel.kh.ua

Федорович Александр Николаевич

Бильченко Тамара Михайловна