- УКРАИНА   НПК  “ОТЕЛ”

- РАСХОДОМЕР – СЧЕТЧИК  ГАЗОВ

- ВГ - 2

- НАЗНАЧЕНИЕ

Измерение, индикация и регистрация массового и объемного расхода, количества и температуры негорючих газов.

- ПРИМЕНЕНИЕ

Пищевая промышленность, производство вин, напитков, био- и бродильные технологии, химическая промышленность и т.п.

- ОПИСАНИЕ

Определение массового расхода реализуется тепловым методом, последующий пересчет в объемный расход и объем выполняется для нормальных условий состояния газа.

Расходомер состоит из первичного преобразователя (ПП), преобразователя сигналов (ПС)  и модуля питания  (МП).

- ОСОБЕННОСТИ

- Данные о расходе измеряемой среды получают непосредственно от одного малогабаритного ПП.

- Малая мощность потребления.

- Безопасное  (меньше 36 В) напряжение на ПП.

- Ввод настроечных параметров непосредственно с передней панели.

- Отсутствие подвижных элементов конструкции.

- Отсутствие прецизионных операций при монтаже ПП.

- Простота  эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ

Измеряемая среда				        воздух, негорючие газы

Номинальные диаметры ПП, DN, мм                           	         10,      14,     18

Верхний  предел измерения расхода, Qmax, м3/час (по воздуху)  63,    134,   236

Рабочее давление, МПа , не более                       	                      1,2

Рабочая температура измеряемой  среды, С,  не более                    0…плюс 100

Относительная погрешность измерения  расхода, %, не более                     3,0*

- количества, %, не более                     3,0*

Средняя постоянная времени, С,  не более		                              65

Материал корпуса   ПП				               нержавеющая сталь

Степень защиты корпуса МП  	                    IP20

Степень защиты корпусов  ПП и ПС	                    IP66

Длина линии связи, м, не более

между ПП и ПС (раздельное исполнение)				              100

между ПС и МП	 					                            150

Индикация   параметров	           цифровая

Коммуникационные выходы:

Цифровой	            RS485  (MODBUS)

- Токовый  (Rн  500 Ом), мА                                                                             4 - 20

- Частотный, Гц							         0 - 240

Время хранения данных при пропадании питания

(в зависимости от способа  хранения), суток, не менее                                       30

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более                                         25

Напряжение питания                                                                                220В, 50Гц

- * Поток должен быть сформировавшимся и турбулентным.

Расходомеры ВГ-2 выпускаются в следующих исполнениях:

- Компактное - ПС и ПП объединены в модуль преобразователей;

- Раздельное - ПС и ПП выполнены в виде отдельных устройств.

При раздельном исполнении конструкция ПП дополнена герметичной клеммной коробкой для осуществления внешних подключений.

- Модуль питания  устанавливается на  DIN рейку.

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ПП может быть установлен на горизонтальном, вертикальном или наклонном участках трубопровода.

- Длина прямолинейного участка трубопровода до ПП должна быть не менее 30DN и после -  не менее 10DN.

Монтаж расходомера

Украина,  61015,  г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61

тел.  (057) 373-33-67;

тел. моб. +38-066-705-28-23;  +38-067-834-57-27;

E-mail: info@otel.kh.ua;

www.otel.kh.ua

Федорович Александр Николаевич

Бильченко Тамара Михайловна