- УКРАИНА  НПК  “ОТЕЛ”

### РАСХОДОМЕР – СЧЕТЧИК   ЖИДКОСТИ

- СКОРОСТНОЙ   ВР-1Ш

- НАЗНАЧЕНИЕ

Измерение, индикация и регистрация расхода и объема электропроводящих жидкостей (питьевая, отопительная вода и т.п.) скоростным  методом.

Скоростные расходомеры - счетчики могут применяться для учета, в том числе коммерческого,  в промышленной и коммунально-бытовой  сферах.

# ОПИСАНИЕ

В скоростном расходомере-счетчике используется метод измерения расхода жидкости по характеристике потока в одной точке поперечного сечения согласно ГОСТ 8.361.

Принцип действия основан на измерении объемного расхода электропроводящих жидкостей путем прямого преобразования скорости потока в электрический сигнал методом электромагнитной индукции.

Скоростной расходомер-счетчик включает расходомер-счетчик жидкости электромагнитный ВР-1 (одну из модификаций) и две измерительные трубки с отсекающими кранами.

Измерительные трубки вводятся  в определенное место по горизонтальной оси  трубопровода (см. Монтаж приборов) и служат для измерения скорости потока.

Расходомер - счетчик жидкости электромагнитный ВР-1 состоит из первичного преобразователя (ПП), преобразователя сигналов (ПС) и  модуля  питания (МП).

## ОСОБЕННОСТИ

- Монтаж - демонтаж расходомера-счетчика выполняется без опорожнения трубопровода.

- Отсутствие прецизионных операций при монтаже ПП.

- Отсутствие подвижных элементов в  конструкции ПП.

- Материал облицовки измерительного канала ПП исключает образование отложений.

- Безопасное  (меньше 36 В) напряжение на ПП.

- Допускается  эксплуатация ПП в условиях 100% влажности, попадания брызг, струй воды.

- Ввод настроечных параметров с передней панели ПС.

- Автокоррекция нуля, самодиагностика.

- Сохранение данных при отключении питания.

- Архив данных и событий.

- Гарантия и межповерочный  интервал - 3 года.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ

Номинальный диаметр ПП, DN, мм                                                                         20

Номинальные диаметры трубопровода, мм 		       200 - 1600

Диапазон измеряемых скоростей потока, м/С		        0,12 - 4*

Номинальное рабочее давление, МПа                                                                     1.6

Минимальная проводимость среды, См/м                                                          510-4

Относительная погрешность измерения  расхода, %, не более                          3,0

- количества, %, не более                          3,0

Материал облицовки измерительного  канала ПП                                  фторопласт

Рабочая температура измеряемой  среды, С,  не более                                       150

Материал электродов                                       	           нержавеющая сталь

Материал корпуса   ПП    	           нержавеющая сталь

Степень защиты корпуса МП     	                       IP20

Степень защиты корпусов  ПС и ПП	                       IP66

Длина линии связи, м, не более

между ПС и ПП (раздельное исполнение)	             100

между ПС и МП					                                             150

Индикация   параметров	             цифровая

Коммуникационные выходы:

Цифровой                                                                                    RS485  (MODBUS)**

- Аналоговый токовый  (Rн  800 Ом), мА                                                       4 - 20**

- Частотный / импульсный                       (0 - 240) Гц / (864 / Qmax) имп./дм3**

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более                                    20

Напряжение питания                                                                         220 В, 50 Гц

- * Поток должен быть сформировавшимся и турбулентным.

- ** В  соответствии  с  заказом.

Скоростные расходомеры - счетчики ВР-1Ш  выпускаются в следующих исполнениях:

- Компактное - ПС и ПП объединены в модуль преобразователей;

- Раздельное - ПС и ПП выполнены в виде отдельных устройств

- Модуль питания  устанавливается на  DIN рейку.

- Монтаж  приборов.

- Расходомеры-счетчики являются программируемыми устройствами и в соответствии с отдельным заказом могут обеспечивать дополнительные возможности:

- Измерение реверсивных потоков;

- Пересчет объемных показаний в массовые;

- Сигнализация достижения заданных границ расходов.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Длина прямолинейного участка трубопровода до расположения входной измерительной трубки должна быть не менее 30DN, после выходной измерительной трубки - не менее 3DN;

- Трубопровод  должeн  быть постоянно заполнен измеряемой средой;

- ПП, ПС и сигнальные кабели нельзя помещать вблизи сильных магнитных полей;

- В измеряемой среде не должно быть ферромагнитных включений;

- В измеряемой среде не должно быть твердых  включений размером более 15 мм.

Украина,  61015,  г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61

тел.  (057) 373-33-67;

тел. моб. +38-066-705-28-23;  +38-067-834-57-27;

E-mail: info@otel.kh.ua;

www.otel.kh.ua

Федорович Александр Николаевич

Бильченко Тамара Михайловна