НПК   «ОТЕЛ»

ЗАМОРАЖИВАТЕЛЬ  ПРОГРАММНЫЙ

ЗПС-1

# НАЗНАЧЕНИЕ

Замораживатель программный предназначен для программного охлаждения (криоконсервирования) биологических материалов, расфасованных в специализированные контейнеры по любому из распространенных режимов.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется для криоконсервирования крови, костного мозга, яйцеклеток, спермы, эмбрионов, клеточных структур при организации криобанков, создании медицинских препаратов, проведении исследовательских и селекционных работ.

## ОПИСАНИЕ

Замораживатель состоит из камеры замораживания, системы снабжения хладагентом и устройства управления замораживанием.

Система снабжения хладагентом включает: сосуд Дьюара - Х34 и устройство подачи хладагента (в дальнейшем – УПХ).

УПХ содержит: крионасос, датчик уровня азота, реле давления, манометр,  заливочную горловину с крышкой и предохранительным клапаном.

Для подачи азота в камеру замораживания система снабжения хладагентом соединена с камерой азотным шлангом.

# ОСОБЕННОСТИ

- Контроль и индикация температуры в камере и контейнере;

- Контроль и индикация уровня азота  в рабочем сосуде Дьюара;

- Энергонезависимая  библиотека  программ  охлаждения;

- Ввод настроечных параметров и программ  с  передней панели;

- Наличие программного продукта, предназначенного для считывания, просмотра и документирования процесса охлаждения;

- Блокировка от неверных действий оператора;

- Возможность создания автоматического цикла: программное охлаждение – программный отогрев;

# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Хладагент 	             жидкий азот

Рабочий диапазон температур, С                               плюс 40  минус 196

Тип датчиков температуры	               термопары

Обеспечивается в рабочем диапазоне температур:

- скорость охлаждения с дискретностью  0,1 С/мин		0,1 - 30

- стабилизация температуры с точностью 0,1 С, мин	 	   1 - 99

- инициирование кристаллизации в течение, С		   1 - 99

- остановка процесса с целью ручной коррекции.

- переход на отогрев камеры;

Индикация    			       цифровая

Количество  шагов программы  			      32*

Загрузка  камеры,  шт.

пластиковые пробирки			      36*

пластиковые мешки	        3*

Средний расход азота на цикл замораживания, л		         1

Коммуникационный выход		   S232

Потребляемая мощность (средняя), Вт		     330

Напряжение питания	                                           220В, 50Гц

* Оговаривается при заказе (может изменяться).

Украина,  61015,  г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61

тел.  (057)  373-33-67;

тел. моб. +38-066-705-28-23; +38-067-834-57-27;

E-mail: info@otel.kh.ua;    http: / /www.otel.kh.ua

Федорович Александр Николаевич

Бильченко Тамара Михайловна